## 2450-1KW配置表
成都沃特塞恩电子技术有限公司
编号：WS-QR-XS-013
WSPA-325-150K-PEFA功率源参数指标要求细则
1、主要技术指标
序号 |  | 项目 |  |  | 典型值 |  | 备注
1 |  | 工作中心频率 |  |  | 325MHz
2 |  | 信号类型 |  |  | 脉冲 |  | 需评估0.01-1mS脉宽，0.01%-1%占空比的顶降；
3 |  | 脉冲内顶降 |  |  | ≤3% |  | @热稳定后使用标准负载在额定功率下测试；脉宽10%-90%
4 |  | 工作带宽 |  |  | ±2MHz |  | 射频放大链路需控制该工作带宽（包括小信号放大模块、驱动功放模块、末级功放模块，以及各级分配器、合成器）
5 |  | 额定输出功率 |  |  | ≥150KW |  | 整机输入信号≤1.5dBm需评估整机P1dB输出功率＞152KW；工作带宽内输出功率需＞150KW@P1dB
6 |  | 整机输入功率 |  |  | 1.5dBm |  | 0-1.5dBm输入功率整机达到额定输出功率
7 |  | 输出功率调节范围 |  |  | 100W～150KW连续可调 |  | @小于100W的功率可调但稳定度不需保证
8 |  | 整机效率 |  |  | ≥40% |  | @热稳定后使用假负载在额定功率下测试；测试条件重频10Hz，占空比1%
9 |  | 抗反射工作 |  |  | 全反射工作 |  | 12H
10 |  | 二次谐波抑制 |  |  | ≤-35dBc |  | @热稳定后使用标准负载在额定功率下测试
11 |  | 杂散 |  |  | ≤-65dBc |  | @热稳定后使用标准负载在额定功率下测试
12 |  | 开环幅度稳定度 |  |  | ≤±1.5% |  | @热稳定后使用标准负载在额定功率下测试；24H
13 |  | 开环相位稳定度 |  |  | ≤±3° |  | @热稳定后使用标准负载在额定功率下测试；24H
14 |  | RF泄漏 |  |  | ≤2mW/cm2 |  | @额定功率，距离30cm测试
2、主要功能
序号 | 项目 |  | 典型要求 |  |  |  | 备注
1 | 控制功能 |  | 具有本地和远程控制功能 |  |  |  | RS232、RS485、网口
2 | 保护功能 |  | 具有过温、过压、过流、过驻波保护功能
3 | 通信功能 |  | 具有整机工作状态参数（正向功率、反向功率、驻波）及故障（过温、过压、过流、过驻波、过输出功率）上报功能
4 | 监测功能 |  | 可实时监测每个模块的工作电压、工作电流、温度，以及整机的输出功率、反射功率、驻波、入水流量、关键部位（整机合成器、进水温度）温度等参数。
3、其它特性
序号 | 项目 |  | 典型要求 |  |  | 备注
1 | 输出接口 |  | 4-1/2英寸同轴接口 |  |  | 输出阻抗50Ω
2 | 输入接口 |  | N-female |  |  | 输入阻抗50Ω
3 | 冷却方式 |  | 风冷
4 | 联锁接口 |  | 两芯航空插头-female |  |  | 16G-2T/2ZJ
5 | 通信接口 |  | RJ45-female |  |  | 千兆以太网
6 | 交流供电 |  | 三相五线制： 3×（380V±20%）+N+PE，45~60HZ
7 | 工作条件 |  | 室内温度 -10℃～40℃，室内相对湿度 ≤70%
8 | 存储条件 |  | 环境温度-40～50℃、相对湿度 30-90%
9 | 外观颜色 |  | 劳尔色号RAL7035 |  |  | 艾仕得华佳色粉ID76238202C
10 | 安全接地 |  | ≤1Ω
11 | 电磁兼容及电气安全 |  | 符合：YY0505-2012; GB4793.1-2007 |  |  | 符合：YY0505-2012; GB4793.1-2007
12 | 结构尺寸 |  | ≤深 1660 mm*宽 3000 mm*高 2050 mm |  |  | 不含接口、指示灯、福马轮等机柜外围尺寸
13 | 重量
4、产品接口定义及说明
序号 | 接口功能 | 接口形式 | 接口命名 | 此接口协议 | 说明 |  |  | 备注
1 | RS232 | DB9母头 | RS232 | MODBUS-RTU | 波特率4800~115200，默认9600
2 | RS485 | DB9母头 | RS485 | MODBUS-RTU | 波特率4800~115200，默认9600
3 | LAN | RJ45 | ETHERNET | TCP/IP | IP、MAC、端口号可改
4 | 连锁 | YC8 | INTERLOCK |  | 连锁接口默认为YC8两芯航插
5 | LCD显示 | DB9母头 | DCI |  | 外置显示屏
6 | 外部反射检波 | SMA母头 | RPD |  | 外部环形器反射功率检波，按照60dB耦合度校准
改动记录
拟制： |  |  | 电性能审核： |  | 批准：
结构审核：
控制审核：